**Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet**

**FElhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum**

**„Adásvételi szerződés sterilizáló berendezések szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére és a kezelőszemélyzet helyszíni betanítására”**

**TÁRGYBAN**

**nemzeti eljárásrend szerinti**

**közbeszerzési ELJÁRÁSHOZ**

**Az ajánlat összeállításának tartalmi, formai és alaki követelményei**

**Kapuvár**

**2016. december hó 16. napja**

**I. Alapvető információk**

1. **Értelmező rendelkezések**
   1. ***Nemzeti eljárási rend alkalmazása***

Jelen eljárás lefolytatására a 2015. évi CXLIII. Törvény (továbbiakban Kbt.) 112. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szabályok szerint kerül sor. Az eljárást megindító felhívás a Közbeszerzési Értesítő 2016/12/16 napján megjelent Közbeszerzési Értesítő 145. számában KÉ.15376/2016 szám alatt került közzétételre.

* 1. ***Felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum***

Ajánlatkérő a Kbt. előírásai szerint, továbbá azért is, hogy elősegítse a megfelelő ajánlat benyújtását, felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumot készített, amelyet az eljárást megindító felhívásban rögzített módon az ajánlattevők rendelkezésére bocsát.

A kialakult joggyakorlatra figyelemmel felhívjuk ajánlattevők figyelmét ha az eljárást megindító felhívás és a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum azonos tartalmú részei között eltérés van és erre kiegészítő információt nem kértek, úgy az eljárást megindító felhívás a mértékadó.

A felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum a következő részeket tartalmazza:

* alapvető információk
* az ajánlat kötelező részei
* szakmai specifikáció
* pénzügyi ajánlat
* szerződéses feltételek
  1. ***Az eljárás ütemezése***
* Helyszíni bejárás 2017.01.04. 13:00
* Ajánlattételi határidő 2017.01.09. 11:30
* Összegzés kiküldésének tervezett időpontja 2017.02.09.
* Szerződéskötés tervezett időpontja 2017.02.24.
* Teljesítési határidő: A szerződés aláírásától számított 3 hónapon belül.
  1. ***Ajánlattevők kiválaszthatósága***

Jelen közbeszerzési eljárás nemzeti eljárási rend szerinti, amelyen bárki részt vehet, ha nem esik az eljárást megindító felhívásban meghatározott kizáró feltételek alá és úgy ítéli meg, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott pénzügyi-gazdasági és műszaki alkalmassági feltételeknek.

* 1. ***Az ajánlat költségei***

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé, vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül.

* 1. ***Kiegészítő tájékoztatás***

Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők a közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban ajánlatkérőtől kiegészítő tájékoztatást kérhetnek a Kbt. 56. §-a alapján.

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2. munkanapot a tájékoztatás megküldésére. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem benyújtásának a Kbt. 56. § (3) bekezdéses szerinti határideje az ajánlattételi határidőt megelőző 4. munkanap. Amennyiben ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, ez esetben élhet a Kbt. 52. § (3) bekezdésének alkalmazásával, az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

Nem tekinthető kiegészítő tájékoztatás kérésnek a Kbt. előírásaitól, azzal ütköző, vagy ebben a pontban meghatározottaktól eltérő módon és formában kért tájékoztatás. Kiegészítő tájékoztatás írásban (telefaxon vagy e-mailen) word formátumban az eljárást megindító felhívás I.1. pontjában meghatározott címre eljuttatva kérhető.

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást ajánlattevő azon fax-számára, vagy e-mail címére küldi meg, amelyet a kérdés feltevésekor, illetve a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum átvételekor megadott. Az így megadott fax-szám, ill. e-mail cím helytelensége, illetve technikai hiba miatti meg nem érkezése esetén semminemű felelősséget nem vállal.

Ajánlattevőnek ajánlata kidolgozásához figyelembe kell vennie mindazokat a feltételeket, információkat, melyeket az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban közreadott, valamint amelyet a kiegészítő tájékoztatás keretében kiadott.

* 1. ***Az eljárást megindító felhívás, illetőleg a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum módosítása***

Az ajánlattételi határidő lejártáig ajánlatkérő bármikor, bármely okból, akár saját kezdeményezésére, akár egy leendő ajánlattevő pontosítás kérésére válaszul módosíthatja az eljárást megindító felhívást és a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumot.

A módosításról ajánlatkérő az ajánlattevőket közvetlenül írásban tájékoztatja.

* 1. ***Az ajánlat nyelve***

Az ajánlat nyelve a magyar. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelven érkezett kérdéseket, értesítőket, stb. veszi figyelembe és bármilyen – az eljárással összefüggő információt, értesítést, dokumentumot – kizárólag magyar nyelven tud ajánlattevők rendelkezésére bocsátani. Az ajánlatot képező dokumentum minden eleme, a csatolt egyéb okmányok, magyar nyelvű kell hogy legyen. Az idegen nyelven kiállított dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján legalább az ajánlattevő általi felelős fordításban kell benyújtani. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelven benyújtott ajánlatok alkalmasak.

* 1. ***Az ajánlat érvényessége***

Az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig maradnak érvényben, amely időtartam azonos az ajánlati kötöttség időtartamával. Minden, ennél rövidebb ideig érvényes ajánlatot az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánít.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy jelen eljárást a Közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X.30.) Korm.rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.

* 1. ***Igazolások***

Ajánlatkérő nem kéri azon tények/adatok igazolását, amelyeket ajánlatevőnek, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek igazolnia kell, ha azok a hatósági nyilvántartások elektronikus elérhetőségéről a Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutatóban szerepelnek (www.kozbeszerzes.hu/jogi-hatter/a-hatosag-utmutatoi/).

Amennyiben ezen nyilvántartásokban a kért tény, adat, igazolás nem szerepel, úgy ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie az elérhetőséget.

* 1. ***Közös ajánlattétel***

Közös ajánlattétel az alábbi feltételek teljesülése esetén megengedett:

* A közös ajánlatot benyújtók közül valamelyik partner átvette a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumot.
* Minden partnerre vonatkozóan kitöltik és benyújtják az előírt dokumentumokat.
* Megállapodást csatolnak, melynek tartalmaznia kell, hogy a szerződés megkötésére az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással, továbbá a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülnek. Tartalmaznia kell továbbá a közös ajánlattevők képviseletére jogosult megnevezését és a részére adott meghatalmazást, egyes közös ajánlattevők feladatát, a szerződés aláírásának módját, a számlát benyújtó ajánlattevő megnevezését, a közös ajánlattevők mely tagja jogosult – valamennyi tag nevében és képviseletében eljárva – szerződéses nyilatkozattételre, a szerződés aláírására, valamint a számlák benyújtására.

A megállapodásnak tartalmaznia kell a tagok fennálló egyetemleges felelősségére vonatkozó klauzulát, melynek értelmében az ajánlatkérő bármely taggal szemben jogosult teljes mértékben érvényesíteni szerződéses jogosultságait, közös ajánlatevők megállapodásának az egyes tagok részvételét és a szolgáltatás elvégzésében való feladatmegosztás pontos leírását is.

Közös ajánlattevők kötelesek becsatolni ajánlatukba valamennyi, a közös ajánlattevő tag által aláírt megállapodásukat.

Az aláírásra jogosult(ak) aláírási címpéldányát csatolni kell a megállapodáshoz.

Ajánlatkérőnek az ajánlattevővel való kapcsolattartása a közbeszerzési eljárásban kizárólag a közös ajánlattétel képviselőjén keresztül valósul meg. Ajánlatkérő ennek megfelelően az eljárás során keletkezett iratokat az ajánlattételi határidőt követően kizárólag a közös ajánlattevő képviselőjének küldi meg.

A közös ajánlattevők megállapodása

* minden felfüggesztő (hatályba lépető), illetve felbontó feltétel nélkül,
* a szerződés hatálya beálltának, vagy megszüntetésének valamely időponthoz kötése nélkül,
* harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatósági jóváhagyásához való kötése nélkül

valamennyi tagjának az aláírásával lép hatályba.

A közös ajánlattevők személyében az ajánlattételi eljárásban az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

**Amennyiben közös ajánlatot nyújtanak be, az ajánlati nyilatkozaton (felolvasólapon) fel kell tüntetni valamennyi közös ajánlattevőnek legalább a nevét és a címét. Minden nyilatkozatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölést.**

* 1. ***Az ajánlat összeállítása***

Ajánlatkérő javasolja a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban megadott iratminták alkalmazását. A megadott iratminták segédanyagok. Ajánlatkérő más szerkesztésű nyilatkozatokat is elfogad ha az a kiírásnak megfelel. Az ajánlatot az iratjegyzékben megadott sorrend szerint oldalszámozással ellátva, összefűzve – nem bontható kötésben – az előírt formai követelmények betartásával kell összeállítani.

Az ajánlat eredeti példányában minden, jogszabályban előírt, illetve követelés érvényesítésére szolgáló nyilatkozatnak és dokumentumnak eredetinek, illetve hiteles másolatnak kell lennie. A többi dokumentum egyszerű másolatban is becsatolható.

Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosult, illetve általuk meghatalmazott személy(ek) aláírásával kell ellátni.

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre az adott dokumentumot aláíró személynek, vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

* 1. ***Üzleti titok***

A Ptk. 2:47. § alapján meghatározott fogalom. Az ajánlattevő az ajánlatában a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint az üzleti titok (ideértve a védett ismeretet is) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Nem tilthatja meg nevének, címének, valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak, vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

**Az üzleti titkot tartalmazó iratot az ajánlatban elkülönített módon kell elhelyezni, melyhez indoklást kell csatolni.**

Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik, amely a Kbt. 76. § alapján értékelési szempont (Kbt. 44. § (3) bekezdése).

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.

## *Ajánlattevő tájékoztatása Kbt. 73. §. (5) bekezdése alapján*

A környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, vonatkozó kötelezettségekről az alábbiak szerint kérhető tájékoztatás Kbt. 73. §. (5) alapján:

**Nemzetgazdasági Minisztérium  
Munkafelügyeleti Főosztály**  
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.  
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.  
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002  
Fax: (06 1) 795-0884  
Email: [munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu](mailto:munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu)

**Győr-Moson Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya**

9021 Győr, Jókai u. 12..  
Postacím: 9021 Győr, Jókai u. 12..  
tel: 06-96-795-901  
fax: 06-96-795-885  
E-mail: [foglalkoztatas@gyor.gov.hu](mailto:foglalkoztatas@gyor.gov.hu)

|  |
| --- |
|  |

**Országos Tisztifőorvosi Hivatal Igazgatási Főosztálya Egészségügyi Igazgatási Osztálya**

1097 Budapest, Albert Flórán út 2-6.

Telefon: 1/476-1100

Fax: 1/215-5361

e-mail: [igazgatas.fovaros@oth.antsz.hu](mailto:igazgatas.fovaros@oth.antsz.hu)

* 1. ***Az ajánlat csomagolása és benyújtása***

Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatot papír alapon 1 eredeti és 1 elektronikus példányban (CD lemezen vagy DVD-n, jelszó nélkül olvasható és nem módosítható pdf formátumban) kérjük benyújtani.

Ajánlattevőnek cégszerűen nyilatkoznia kell, hogy az ajánlatnak az elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapon benyújtott példánnyal megegyezik.

Az ajánlatot csomagolással kell ellátni. A csomagoláson fel kell tüntetni a következő szöveget: „**Adásvételi szerződés sterilizáló berendezések szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére és a kezelőszemélyzet helyszíni betanítására a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére***”* tárgyban *„****nem felbontandó 2017. január hó. 9 napján 11:30 óráig****”* jelzést, továbbá az **ajánlattevő nevét és címét**.

Ha a csomagoláson az előbbi szöveg nem kerül feltüntetésre, akkor ajánlatkérő nem vállal semmiféle felelősséget az ajánlat idő előtti felbontásáért, az ajánlat ebből adódó érvénytelenségéért.

A személyesen benyújtott ajánlatokról ajánlatkérő átvételi elismervényt ad, a postán elküldött ajánlatnak az ajánlattételi határidőig kell megérkeznie az ajánlatkérőhöz. A postai kézbesítés esetleges késedelme, illetve a postai küldemény esetleges elvesztése az ajánlattevő kockázata.

* 1. ***Részajánlattétel, többváltozatú ajánlattétel biztosítása***

Jelen eljárásban a részajánlattétel nem megengedett. Jelen eljárásban többváltozatú ajánlatot tenni nem lehet.

* 1. ***Az ajánlatok bontása***

Ajánlatkérő az ajánlati határidő lejártának időpontjában bontja az ajánlatokat. A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek jogosultak jelen lenni.  
A bontási eljárásról jegyzőkönyv készül. Ajánlatkérő a bontás megkezdése előtt ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

A jegyzőkönyv tartalmazza az ajánlattevők adatai mellett azokat a számszerűsíthető adatokat, amelyek a felolvasólapon szerepelnek és a bírálat során értékelésre kerülnek.

Ha az ajánlat nincsen összefűzve, vagy jelölve, úgy ajánlatkérő az ajánlatot összefűzi.

A bontási eljárás befejeztekor ajánlatkérő a jegyzőkönyvet a megjelenteknek kiadja, a meg nem jelenteknek telefaxon, vagy elektronikus úton 5 napon belül megküldi.

Határidő után beérkezett ajánlatokról ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, melyet az összes jelentkezőnek, beleértve a megkésettet is, megküld.

A határidőn túl érkezett ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés a.) pontja alapján érvénytelen.

A bontási eljárás résztvevőinek a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint lehetőségük van a felolvasólapba való betekintésre.

* 1. ***Hiánypótlás, felvilágosítás kérés, számítási hiba javítása***

A Kbt. 71. § (1) bekezdése szerint a hiánypótlás és a felvilágosítás kérés arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok és a jogszabály előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban szereplő iratot, ideértve a Kbt. 69 § (4-5) bekezdése szerinti dokumentumokat – módosítani és kiegészíteni is lehet.

A hiánypótlás nem járhat az alapelvek sérelmével, vagy az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (továbbiakban szakmai ajánlat) módosításával.

Mindaddig, amíg a hiánypótlásra megadott határidő folyamatban van úgy ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.

Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni [Kbt. 71. § (6) bekezdése] ha a korábbi hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlás során nem pótolhatók.

Ajánlatkérő nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlatkérő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, figyelemmel az eljárást megindító felhívás VI. 3. 4. /1. pont 6. bekezdésben írtakra.

A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során nem pótolhatóak.

* 1. ***Az ajánlatok bírálata***

Az ajánlatok vizsgálatának, kiértékelésének és összehasonlításának elősegítése érdekében az ajánlatban szereplő nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása végett ajánlatkérő – valamennyi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett – felkérheti az ajánlattevőt ajánlatának pontosítására, illetve a szükséges *felvilágosítás* megadására. A pontosítás nem eredményezheti az alapelvek sérelmét, a szakmai ajánlat módosítását [Kbt. 67. § (7) bekezdése].

Ha ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 71 § (1) bekezdése szerinti elbírálás eredményére kiható számítási hibát észlel, azt kijavítja. A számítási hiba javításánál ajánlatkérő az egész számra történő kerekítés szabályait alkalmazza. Az ajánlatban található nyilvánvaló számítási hibák javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a megadott alapadatokat alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket, vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. Számítási hiba javítása esetén alapadatnak az ajánlatkérő által meghatározott mennyiségek és az ajánlattevő által megadott egységárak tekintendők. A számítási hiba javításáról ajánlatkérő az összes ajánlattevőt egyidejűleg közvetlenül, haladéktalanul, írásban tájékoztatja.

Az ár alacsony voltának megítélésekor ajánlatkérő a Kbt. 72. § (1) bekezdésének alkalmazásával jár el.

Ha ajánlatkérő a Kbt. 72. § (7) bekezdése szerint valamely tartalmi elemet lehetetlennek, túlzottan magasnak, vagy túlzottal alacsonynak értékel, úgy ezen ajánlati elemekre, vagy adatokra vonatkozóan – az összes ajánlattevő egyidejű értesítése mellett – indoklást kér.

Ajánlatkérő az ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján bírálja el. Az eljárás további szakaszában nem vehet részt az, aki érvénytelen ajánlatot tett, illetve akit az eljárásból kizártak. Ajánlatkérő csak a szerződés teljesítésére alkalmas és az egyéb szempontból is érvényes ajánlatokat értékeli.

* 1. ***A bírálat módszere***

Az értékarányosítás, az eljárást megindító felhívásban részletezettek szerint.

Ajánlatkérő a számítás két tizedes pontossággal végzi el. Az egyes értékelési részszempontokra adott pontszámot megszorozza az ahhoz tartozó súlyszámmal, az összes értékelési részszempontra kijelölt szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlattevő az eljárás nyertese aki a legmagasabb összpontszámot kapja.

* 1. ***Ajánlattevők tájékoztatása az eljárás eredményéről***

Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdése alapján köteles az ajánlattevőket az eljárás eredményéről tájékoztatni. A tájékoztatás az összegzés az ajánlatok elbírálásáról dokumentum kiküldésével történik telefaxon, vagy elektronikus úton.

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készült írásbeli összegzést 1 alkalommal az összegzés kiküldésétől számított 20. napig módosíthatja.

Ajánlatkérő az írásbeli összegzésben észlelt bármely elírás, névcsere, hibás névírás, szám-, számítási hiba, vagy hasonló elírás esetén kérelemre, vagy kérelem hiányában kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegzést ajánlatkérő legkésőbb 10 napon belül köteles elvégezni és erről az ajánlattevőket tájékoztatni.

* 1. ***A szerződés megkötése***

Ajánlatkérő eredményes közbeszerzési eljárás esetén az eljárás nyertesével a szerződést a szerződéskötési moratórium lejártát követően köti meg a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzített időtartamon belül.

**II. fejezet**

**Iratjegyzék, iratminták**

**(A megadott iratminták segédanyagok,**

**ajánlatkérő más szerkesztésű nyilatkozatokat is elfogad,**

**ha az a kiírás feltételeinek megfelel)**

**Iratjegyzék**

A Kbt. 57. § (1) bekezdése b) pontja értelmében a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum tartalmazza az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, kiegészítve az ajánlat kötelező tartalmi elemeinek és azok sorrendiségére vonatkozó előírásokkal.

**A benyújtott ajánlatokban az alábbi sorrendiség és tartalom kötelező!**

|  |
| --- |
| ***Benyújtandó dokumentum*** |
| Tartalomjegyzék |
| Felolvasólap |
| Meghatalmazás (adott esetben) |
| Megállapodás a közös ajánlattételről (adott esetben) |
| Ajánlattevői nyilatkozat I. |
| Ajánlattevői nyilatkozat II. a Kbt. 65. § (7) bekezdése és 66. § (6) bekezdése alapján |
| Nyilatkozat a kizáró okokról a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései alapján |
| Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint |
| Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása   * Nyilatkozat az árbevételről |
| Műszaki, szakmai alkalmasság igazolása   * Referenciaigazolás/nyilatkozat * Magyar nyelvű termékismertető * Gyártói megfelelőségi nyilatkozat |
| Nyilatkozat a titoktartásról és az üzleti titokról |
| Nyilatkozat az elektronikus és papír alapú ajánlat egyezőségéről |
| Átláthatósági nyilatkozat |
| Nyilatkozat a változásbejegyzésről |
| Aláírási címpéldány/aláírási címpéldányok |
| Szakmai ajánlat |
| Nyilatkozat a csatlakozási pontok kiépíthetőségének követelményéről |
| Pénzügyi ajánlat |

**1. sz. minta**

**Felolvasólap**

**(KÖTELEZŐ BENYÚJTANI)**

1. Az ajánlattevő neve\*:

Székhelyének címe:

Cégjegyzék száma:

Adószáma:

Bankszámla száma:

Kapcsolattartó neve:

Telefon száma:

Telefax száma:

E-mail címe:

1. **Az ajánlat tárgya: „Adásvételi szerződés sterilizáló berendezések szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére és a kezelőszemélyzet helyszíni betanítására a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére”**
2. Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

**I. Ajánlati ár**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. – 7. tétel   Sterilizáló berendezések egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) | nettó **……………………** Ft + ÁFA |

**II. Orvos szakmai, műszaki minimumfeltételeket meghaladó elvárások**

**1. tétel: Plazmasterilizátor**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Minimum műszaki előírás** | **Elvárás** | **Súlyszám** | **Ajánlott paraméter** |
| Elérhető elől- vagy oldaltöltős kivitelben is a H2O2 töltet tekintetében | Kérjük megadni!  Igen/nem  Igen=10 pont,  Nem=1 pont | S=10 |  |
| H2O2 töltet kiszerelésének száma (ciklusszám szerint)  Előny a több! | Kérjük megadni!  Az 1 féle minimum értéket kapja (1pont), a 3 féle vagy az annál több a maximum értéket (10 pont), a kettő között egyenes arányosítás. | S=10 |  |
| A legnagyobb ciklusszámmal rendelkező töltet ciklusszáma  Előny a nagyobb! | Kérjük megadni!  Az 5 ciklus/töltet minimum értéket kapja (1pont), a 20 ciklus/töltet vagy az annál nagyobb a maximum értéket (10 pont), a kettő között egyenes arányosítás. | S=10 |  |
| Kamra hasznos munkaterének térfogata min. 90 liter  Előny a nagyobb! | Igen, kérjük megadni!  A 90 liter a minimum értéket kapja (1pont), a 110 liter vagy az annál nagyobb a maximum értéket (10 pont), a kettő között egyenes arányosítás. | S=10 |  |

1. **tétel: Autokláv**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Minimum műszaki előírás** | **Elvárás** | **Súlyszám** | **Ajánlott paraméter** |
| A kiszedő oldalon a berakó oldalival azonos képernyő | Kérjük megadni!  Igen/Nem  Igen=10 pont,  Nem=1 pont | S=5 |  |
| Kamra teljes térfogata maximum 350 liter  Előny a kisebb! | Igen, kérjük megadni!  A 350 liter kapja a minimum értéket, 1 pont, a 300 liter vagy az ennél kisebb érték a maximum értéket kapja, 10 pont, a kettő között fordított arányosítás. | S=10 |  |

1. **tétel: Mosogatógép**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Minimum műszaki előírás** | **Elvárás** | **Súlyszám** | **Ajánlott paraméter** |
| Nyomás mérés a HEPA (H13) szűrő mindkét oldalán (differenciál mérés), kijelzi ha a szűrő hatékonysága a határérték alá csökken és cserélni kell.  (Előny a megléte!) | Kérjük megadni!  Igen/Nem  Igen=10 pont  Nem=1 pont | S=5 |  |
| OP kocsi szerszám nélkül szétszedhető, módosítható | Kérjük megadni!  Igen/Nem  Igen=10 pont  Nem=1 pont | S=10 |  |

**5. tétel: Kazettás sterilizáló**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Minimum műszaki előírás** | **Elvárás** | **Súlyszám** | **Ajánlott paraméter** |
| Rendelkezik olyan programmal, amely esetében a maximális ciklus idő nem haladja meg a 11 percet, szárítás nélkül, csomagolatlan, hosszú lumenes műszer 135 C°, S vagy B típusú ciklus, legalább 3,5 perc sterilizálási idővel (előkészítés, kondicionlálás, sterilizálás, lehűtés.) | Kérjük megadni!  Igen / Nem  Igen=10 pont,  Nem=1 pont | S=2 |  |
| Rendelkezik olyan programmal, amely esetében a maximális ciklus idő nem haladja meg a 16 percet, szárítás nélkül, csomagolt, üreges műszer 135 C°, S vagy B típusú ciklus, legalább 3,5 perc sterilizálási idővel (előkészítés, kondicionlálás, sterilizálás, lehűtés.) | Kérjük megadni!  Igen / Nem  Igen=10 pont,  Nem=1 pont | S=2 |  |
| A készülék teljesítményfelvétele nem haladja meg az 1,5 kW-ot | Kérjük megadni!  Igen / Nem  Igen=10 pont,  Nem=1 pont | S=1 |  |

**III. Jótállás ……………………….. hónap.**

**4.** Az ajánlat … számozott oldalt tartalmaz.

**5.** Az ajánlatot elektronikus formában csatolom.

………………….., 2017. ……………… hó … nap

.............……………………………

nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása

Megjegyzés:

\* Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni, kiemelve a képviseletre feljogosított közös képviselőt.

**2. sz. minta**

##### MEGHATALMAZÁS\*

Alulírott/alulírottak meghatalmazom/meghatalmazzuk (a meghatalmazott neve) ……………. (a cég megnevezése) …………………..(dolgozóját) **„Adásvételi szerződés sterilizáló berendezések szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére és a kezelőszemélyzet helyszíni betanítására a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére”**tárgyú közbeszerzési eljárásban kötelezettségvállalásra.

Jelen meghatalmazás kiterjed/nem terjed ki az ajánlat nevünkben történő aláírására, az ajánlattal kapcsolatban szükséges valamennyi jognyilatkozat megtételére, ajánlatunk elfogadása esetén a szerződés nevünkben történő aláírására.

………………….., 2017. ……………… hó … nap

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ………………………… |  | ………………………… |
| meghatalmazott |  | meghatalmazó cégszerű aláírása |

**Tanuk:**

1. Név: ……………………………

Lakcím: ………………………..

Szig. szám: …………………….

Aláírás: ………………………...

1. Név: ……………………………

Lakcím: ………………………...

Szig. szám: …………………….

Aláírás: …………………………

Megjegyzés:

\* Ezen dokumentumot csak akkor kell kitölteni, ha Meghatalmazott jár el. A meghatalmazás tárgya lehet a kötelezettségvállaláson kívül kapcsolattartás, oldalszignálás, stb. Amennyiben a felsorolt feladatokkal más-más személyt bíznak meg, akkor ennek függvényében külön-külön meghatalmazást kell a megadott minta szerint az ajánlatnak tartalmaznia. A kívánt rész aláhúzandó!

Ha a meghatalmazó személye nem azonos az ajánlatot benyújtó személyével, úgy aláírási címpéldányának csatolása követelmény.

**3. sz. minta**

# MEGÁLLAPODÁS közös ajánlattételről\*

**Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet** (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.) 2016. december hó 16. napján a Közbeszerzési Értesítő 145. számában K.É. 15376 szám alatt közzétett eljárást megindító felhívása alapján

A(z) ………………………...………….(cégnév, székhely) ……………………………………… valamint

a(z)…………………………..……….. (cégnév, székhely) …………………………………........

a Kbt. 35. §-a figyelembevételével közösen ajánlatot teszünk **„Adásvételi szerződés sterilizáló berendezések szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére és a kezelőszemélyzet helyszíni betanítására a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére”**tárgyban.

A Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az eljárást megindító felhívásban, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban és a kiegészítő tájékoztatás (amennyiben ezen utóbbi szükségessége felmerült) keretében kiadott valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk.

Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – ajánlatkérővel megkötjük és a következők szerint teljesítjük:

***Ajánlati ár:***

A felolvasólap szerint.

Egymásközti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyv 6:28. §-ában és 6:29. §-ában foglaltak az irányadók.

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a nevünkben történő kötelezettségvállalásra a ……………(cégnév, székhely) ………………(név) ………. teljes jogkörrel jogosult.

Tudomásul vesszük, hogy a közbeszerzés tárgya megvalósításával összefüggő szerződéses feladataink teljesítésekor – külön-külön – készfizető kezesként együttes, egyetemleges felelősség terhel.

Kijelentjük, hogy ezen megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága, vagy végrehajthatósága nem függ hatálybaléptető, illetve bontó feltételektől, és harmadik személy, illetve hatóság jóváhagyásától.

A beszerzés tárgyának megvalósítása során felmerülő feladatokat egymás között az alábbiak szerint osztjuk fel:

#### *„A. cég” feladatkörében „B. cég” feladatkörében „C. cég „feladatkörében*

1. ………………..…………… 1. ………..…………………… 1. …………………..……....……

2. ………………..…………… 2. …………..………………… 2. ………………..………………

3. ……………..……………… 3. …………..………………… 3. ………………..………………

A teljesítés igazolás alapján kiállított számla ellenértékét kérjük a ………………bank által vezetett ………………számú számlára átutalni szíveskedjenek.\*\*

Ezen megállapodás ............ napjáig hatályos.

……………………, 2017. ………… hó … nap

...............................…………………………… ……………………………………………………

nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása\*\*\* nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása

Megjegyzés:

\* Kérjük figyelemmel lenni a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum

I. fejezet 1.11. pontjában írtakra is.

\*\* Bankszámlaszámot ajánlattevőnként külön-külön kérjük feltüntetni.

\*\*\* Cégszerű aláírásra kijelölt helyek a közös ajánlattevők létszámától függően bővíthető.

**4. sz. minta**

**Ajánlattevői nyilatkozat\***

**(Kötelező benyújtani)**

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a **Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet** (9330 Kapuvár, dr. Lumniczer S. u. 10.) által 2016. december hó 16. napján a Közbeszerzési Értesítő 145. számában K.É. 15376 szám alatt közzétett eljárást megindító felhívása alapján

amelynek tárgya **„Adásvételi szerződés sterilizáló berendezések szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére és a kezelőszemélyzet helyszíni betanítására a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére”**

**az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:**

1. Megvizsgáltam/megvizsgáltuk és a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadom/elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumának feltételeit, a szerződést nyertességünk esetén az ajánlatunkban foglalt ellenszolgáltatás rögzítése mellett megkötjük és teljesítjük. Kijelentem/kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az ajánlattételi felhívásban és a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban foglalt áruszállítást szerződésszerűen teljesítjük a felolvasó lapon megadott feltételekkel.
2. Kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlati ár a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes költséget tartalmazza.
3. Elfogadom/elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentummal vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
4. Elfogadom/elfogadjuk a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban lévő szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául.
5. Az ajánlat benyújtásával kijelentem/kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a beszerzést megvalósítjuk a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.
6. Elfogadom/elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt- ben meghatározott összeférhetetlenségi követelmények.
7. Tudomásul veszem/vesszük, hogy ajánlatkérő az értékarányosítás módszere alapján kívánja kiválasztani a legkedvezőbb ajánlatot.
8. Tudomásul veszem/vesszük, hogy a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum adatait csak az ajánlattételhez hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználása tilos.
9. Tudatában vagyok/vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyok/vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.
10. Nyilatkozom/nyilatkozunk a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján\*\*:

*a)* A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülünk.

*b)* Nem tartozunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá.

1. Nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy velünk szemben nem áll fenn a Kbt.-ben meghatározott összeférhetetlenség.

………………….., 2017. ……………… hó … nap

.............……………………………

nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása\*\*\*

Megjegyzés:

\* Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőre vonatkozóan kell megtenni.

\*\* A 2004. évi XXXIV. tv. 3. §-a határozza meg a KKV kategóriákat.

\*\*\* A Kbt. 47. § (2) bekezdésének megfelelően ezen nyilatkozatot eredeti példányban kell benyújtani.

**5. sz. minta**

**Ajánlattevői nyilatkozat\***

**II.**

**(Kötelező benyújtani)**

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a **Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet** (9330 Kapuvár, dr. Lumniczer S. u. 10.) által 2016. december hó 16. napján a Közbeszerzési Értesítő 145. számában K.É. 15376 szám alatt közzétett eljárást megindító felhívása alapján, amelynek tárgya **„Adásvételi szerződés sterilizáló berendezések szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére és a kezelőszemélyzet helyszíni betanítására a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére”**

**az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:**

1. Nyilatkozom/nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmasság vonatkozásában:

|  |  |
| --- | --- |
| **Annak a szervezetnek (vagy személynek) a neve, címe és elérhetősége, melynek kapacitására támaszkodva kívánja az ajánlattevő az alkalmasságát igazolni.** | **Az eljárást megindító ajánlat(tétel)i felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény (követelmények), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Nyilatkozom/nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján\*:

|  |  |
| --- | --- |
| **A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót veszünk igénybe.** | **Ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve, címe és elérhetősége.** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

………………….., 2017. ……………… hó … nap

.............……………………………

nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása

Megjegyzés:

\* Amennyiben ajánlattevő nem veszi igénybe alvállalkozót, úgy ezt a táblázatot üresen hagyni/áthúzni/vagy ezt a

körülményt szövegesen feltüntetni szükséges.

**6. sz. minta**

**Nyilatkozat a kizáró okokról\***

**(Kötelező benyújtani)**

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a **Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet** (9330 Kapuvár, dr. Lumniczer S. u. 10.) által 2016. december hó 16. napján a Közbeszerzési Értesítő 145. számában K.É. 15376 szám alatt közzétett eljárást megindító felhívása alapján, amelynek tárgya **„Adásvételi szerződés sterilizáló berendezések szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére és a kezelőszemélyzet helyszíni betanítására a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére”**

**az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:**

Kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlattevő nem áll a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok/okok hatálya alatt.

Kijelentem/kijelentjük a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontja tekintetében ajánlattevő

* olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén\*\*
* olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek\*\*.
* Ha szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy a 2007. évi CXXXVI. tv. 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontjai alapján differenciált tényleges tulajdonosok neve, lakcíme\*\*

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

* a Kbt. 62. § (1) k) bekezdés kc) alpontjára vonatkozóan az alábbiak szerint\*\*:

Nincsen olyan jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal rendelkezik, vagy

van olyan jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal rendelkezik, ezen szervezet megnevezése és székhelye

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Ajánlattevőkent ezúton nyilatkozom, hogy ezen szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) k) bekezdés kb) alpontjában hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.

………………….., 2017. ……………… hó … nap

.............……………………………

nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása

Megjegyzés:

\*Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot minden közös ajánlattevőnek ki kell töltenie.

\*\*Értelemszerűen aláhúzással kérjük kitölteni.

2007. évi CXXXVI. tv. 3. § *r) tényleges tulajdonos:*

*ra)*az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

*rb)*az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

*rc)*az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

*rd)*alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,

**7. sz. minta**

**NYILATKOZAT**

**a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint**

**(Kötelező benyújtani)**

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a **Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet** (9330 Kapuvár, dr. Lumniczer S. u. 10.) által 2016. december hó 16. napján a Közbeszerzési Értesítő 145. számában K.É. 15376 szám alatt közzétett eljárást megindító felhívása alapján, amelynek tárgya **„Adásvételi szerződés sterilizáló berendezések szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére és a kezelőszemélyzet helyszíni betanítására a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére”**

**az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:**

Nem veszek/veszünk igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

………………….., 2017. ……………… hó … nap

.............……………………………

nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása

**8. sz. minta**

**Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása**

Kérjük az eljárást megindító felhívás III.1.2. pontjában írtak figyelembevételét.

**9. sz. minta**

**Műszaki, szakmai alkalmasság igazolása**

Kérjük az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában írtak figyelembevételét.

**10. sz. minta**

**NYILATKOZAT**

**a titoktartásról és az üzleti tiokról\***

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a **Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet** (9330 Kapuvár, dr. Lumniczer S. u. 10.) által 2016. december hó 16. napján a Közbeszerzési Értesítő 145. számában K.É. 15376 szám alatt közzétett eljárást megindító felhívása alapján, amelynek tárgya **„Adásvételi szerződés sterilizáló berendezések szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére és a kezelőszemélyzet helyszíni betanítására a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére”**

**az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:**

* az felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban foglalt információkat bizalmasan kezel(t)em, harmadik fél részére információt kizárólag olyam mértékben adtam, amely az ajánlat elkészítéséhez szükséges volt.

A felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumot, annak egyes részeit kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően használtam fel.

* az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot, ideértve a védett ismeretet is, [Kbt. 44. § (1) bekezdése]

tartalmaz amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom

nem tartalmaz.

Amennyiben az ajánlat üzleti tikot tartalmaz, úgy az üzleti titkot tartalmazó iratokat ajánlatunkban külön kötetben csatoljuk.

Az üzleti titokká nyilvánítás indoklása:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….., 2017. ……………… hó … nap

.............……………………………

nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása

Megjegyzés:

\*Amennyiben ajánlattevő fentiek szerinti nyilatkozata nem felel meg a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésében írtaknak, úgy az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontja alapján.

**11. sz. minta**

**Nyilatkozat elektronikus és papír alapú ajánlat egyezőségéről**

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a **Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet** (9330 Kapuvár, dr. Lumniczer S. u. 10.) által 2016. december hó 16. napján a Közbeszerzési Értesítő 145. számában K.É. 15376 szám alatt közzétett eljárást megindító felhívása alapján, amelynek tárgya **„Adásvételi szerződés sterilizáló berendezések szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére és a kezelőszemélyzet helyszíni betanítására a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére”**

**az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:**

hogy a jelen közbeszerzési eljárásban elektronikusan benyújtott ajánlat és a papír alapon benyújtott ajánlat egymással mindenben megegyezik.

………………….., 2017. …………… hó … nap

………………………………………….

nyilatkozattételre jogosult(ak)

aláírása

1. **sz. minta**

**Átláthatósági nyilatkozat**

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a **Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet** (9330 Kapuvár, dr. Lumniczer S. u. 10.) által 2016. december hó 16. napján a Közbeszerzési Értesítő 145. számában K.É. 15376 szám alatt közzétett eljárást megindító felhívása alapján, amelynek tárgya **„Adásvételi szerződés sterilizáló berendezések szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére és a kezelőszemélyzet helyszíni betanítására a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére”**

**az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:**

a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3.§. (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakat ismerem és ennek ismeretében nyilatkozatomat adom, hogy a **………………………………………………………………………….(cégnév) átlátható szervezetnek minősül.**

Tudomásul veszem, hogy az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. – a továbbiakban: Áht. – 41.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint a Lumniczer Sándor Kórház Rendelőintézet, mint központi költségvetési szerv csak átláthatónak minősülő szervezettel köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve már létrejött ilyen szerződés alapján csak átláthatónak minősülő szervezetnek teljesíthet kifizetést.

Tudomásul veszem, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Lumniczer Sándor Kórház Rendelőintézet felmondja, illetve ha a szerződés teljesítésére még nem került sor a szerződéstől eláll.

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat a Lumniczer Sándor Kórház Rendelőintézet kezelje.

………………….., 2017. …………… hó … nap

………………………………………….

nyilatkozattételre jogosult(ak)

aláírása

1. **sz. minta**

**Nyilatkozat a változás bejegyzésről**

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a **Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet** (9330 Kapuvár, dr. Lumniczer S. u. 10.) által 2016. december hó 16. napján a Közbeszerzési Értesítő 145. számában K.É. 15376 szám alatt közzétett eljárást megindító felhívása alapján, amelynek tárgya **„Adásvételi szerződés sterilizáló berendezések szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére és a kezelőszemélyzet helyszíni betanítására a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére”**

**az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:**

1. A cégbírósághoz változás bejegyzési kérelmet nyújtottam/nyújtottunk be, melyet jelen nyilatkozathoz csatolok/csatolunk. Csatolom/csatoljuk továbbá a változás bejegyzési kérelem érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.\*
2. A cégbírósághoz változás bejegyzési kérelem benyújtásra nem került sor.

………………….., 2017. …………… hó … nap

………………………………………….

nyilatkozattételre jogosult(ak)

aláírása

Megjegyzés:

\* Értelemszerűen aláhúzással kell kitölteni.

**III. fejezet**

**Szakmai specifikáció**

1. 1. Kérjük az adatlapokat kitöltve az ajánlathoz csatolni, amelyben megadja a termék gyártóját, a megajánlott termék típusát és a belföldi szervizpartner nevét, címét.
2. 2. A kiadott táblázatok tartalma az adatfeltöltésen túlmenően semmilyen módon nem változtatható meg, az kizárólag a kért adatokkal tölthető ki.

III. 3. Ajánlattevő nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, hogy a helyszíni bejáráson rendelkezésére bocsátott telepítési terv alapján, legkésőbb a szerződéskötés napjáig megadja a telepítendő berendezések csatlakozási pontjait.

1. **tétel: Plazmasterilizátor**

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

Hivatalos belföldi szervizpartnere:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minimum műszaki előírás** | **Elvárás** | **Ajánlott paraméter** |
| Alacsony hőmérsékletű hidrogén-peroxid plazmasterilizáló készülék különösen a hő- és nedvesség érzékeny műszerek kíméletes, gyors és csomagolt sterilizálására | Igen |  |
| A kamrában plazma állapot valósul meg a sterilizálási folyamat alatt | Igen |  |
| EN ISO 14937 szerint validálási követelményeknek való igazolt megfelelés | Igen |  |
| EN ISO 14937 szerinti validálást támogató független paramétermonitorozó egység | Igen |  |
| 2-ajtós átadós kivitel | Igen |  |
| Zárt rendszerű, gyárilag garantált, validált hatóanyag kezelés, a hatóanyaggal történő érintkezés elkerülése érdekében. | Igen |  |
| Ciklusidő standard program esetén kevesebb, mint 45 perc: | Igen, kérjük megadni! |  |
| Rendelkezik 35 percnél rövidebb idejű gyors programmal nem lumenes fémeszközök, optikák gyors sterilizálására | Igen, Kérjük megadni! |  |
| Elérhető elől- vagy oldaltöltős kivitelben is a H2O2 töltet tekintetében | Igen, kérjük megadni! |  |
| H2O2 töltet kiszerelésének száma (ciklusszám szerint) | Igen, kérjük megadni! |  |
| A legnagyobb ciklusszámmal rendelkező töltet ciklusszáma  Előny a nagyobb! | Igen, kérjük megadni! |  |
| Alkalmas fém és különböző műanyag lumenes eszközök sterilizálására, 1 mm belső átmérőtől | Igen, kérjük megadni! |  |
| Alkalmas minden típusú műanyag sterilizálására | Igen |  |
| Nedves rakomány esetén a rendszer leáll | Igen |  |
| Kamrahőmérséklet maximum 55˚C: | Igen, kérjük megadni! |  |
| Kamra hasznos munkaterének térfogata min. 90 liter | Igen, kérjük megadni! |  |
| Kamra munkatere 2 polcos kivitelű | Igen |  |
| Négyszögletes kamra keresztmetszet | Igen |  |
| Rakomány típusoktól függően választható ciklusok száma min. 3 | Igen, kérjük megadni! |  |
| Magyar nyelvű menü és gépkönyv | Igen |  |
| A sterilizátor egy dedikált csatlakozási ponttal rendelkezik a sterilanyag körforgását nyomon követő, dokumentációs rendszerhez | Igen |  |
| Számítógépes hálózati csatlakozási lehetőség a ciklus paraméterek számítógépen való megjelenítésére | Igen |  |
| Készülékre gyártó által kiképzett (gyártói bizonyítvány) szerviz technikusok száma: min. 2 fő | Igen, kérjük megadni |  |
| Elérhető képzés szakszemélyzet részére | Igen |  |

1. **tétel: Autokláv**

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

Hivatalos belföldi szervizpartnere:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minimum műszaki előírás** | **Elvárás** | **Ajánlott paraméter** |
| Autokláv megfelel minden szabványnak és biztonságtechnikai előírásnak, a következők szerint:  EN285 Nagyméretű sterilizátorok, CE megfelelőségi tanúsítvány | Igen |  |
| 2-ajtós fal közé süllyesztett kivitel, automata pneumatikus vagy elektromos mozgatású függőlegesen csúszó ajtóval | Igen |  |
| A berakó oldalon lévő kezelőfelület: min. 7”, színes, érintő képernyő, magyar nyelvű kijelzéssel | Igen, kérjük megadni! |  |
| A kiszedő oldalon a berakó oldalival azonos képernyő | Igen, kérjük megadni! |  |
| Textíliák, kézi műszerek, anesztéziás eszközök sterilizálására alkalmas | Igen |  |
| Számítógépes hálózatba köthető ( távoli elérés céljából) | Igen |  |
| Min. 4 előre programozott sterilizáló ciklussal, valamint további szabad programlehetőségekkel | Igen, kérjük megadni |  |
| Négyzetes kamratér  (MSZ 285 fogalom meghatározás) | Igen |  |
| Kamrában elhelyezhető STE-k (300x300x600 cm) száma: min. 4 db | Igen, kérjük megadni! |  |
| Kamra teljes térfogata maximum 350 liter | Igen, kérjük megadni! |  |
| Kamra anyaga:AISI 316L rozsdamentes acél, felülete elektropolírozott kivitel | Igen |  |
| A sterilizátor egy dedikált csatlakozási ponttal rendelkezik a sterilanyag körforgását nyomon követő, dokumentációs rendszerhez | Igen |  |
| Magyar nyelvű kezelőfelület és magyar nyelvű kezelési útmutató /gépkönyv/ | Igen |  |
| Független ciklus dokumentáció különálló érzékelőkkel, melyek közvetlenül csatlakoznak a független regisztrálóhoz | Igen |  |
| A sterilizáló biztonsági rendszerének és a sterilizálási periódusnak az EN-285 szabványban megadott határértékek szerint | Igen |  |
| Nyomtatás:  Beépített termal nyomtató | Igen |  |
| Adat gyűjtés: USB-re | Igen |  |
| 2 db berakó/kiszedő kocsi (rögzíthető, fékezhető) dokkoló egységgel a sterilizátor kamrájához, rozsdamentes acél kivitel elektropolírozott felülettel | Igen |  |
| 1 db kamrai kocsi, min. 2 db, több magassági fokozatban állítható polccal az STE egységek elhelyezéséhez, saválló rozsdamentes acél kivitel elektropolírozott felülettel | Igen |  |

1. **tétel: Mosogatógép**

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

Hivatalos belföldi szervizpartnere:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minimum műszaki előírás** | **Elvárás** | **Ajánlott paraméter** |
| Központi sterilizálóban használatos Thermo-dezinfekciós mosogató / fertőtlenítő automata szállítása, mely az EN 15883-1 és -2 normának megfelelően gyártanak, CE megfelelőségi tanúsítás a 93/42/EEC direktíva szerint | Igen |  |
| 2 ajtós kivitel, átadós | Igen |  |
| Manuálisan nyíló, biztonsági üveggel szerelt ajtókkal. | Igen |  |
| Teljes rm. acél AISI 304 külső borítással, alatta hatékony hangszigeteléssel | Igen |  |
| Kamra hasznos mérete max. 220 liter | Igen, kérjük megadni! | |  | | --- | |  | |
| Kamra anyaga AISI 316L saválló rozsdamentes acél | Igen |  |
| Mosogatási kapacitás/ciklus: | | |
| DIN 1/1 szitakosár: 8 db | Igen, kérjük megadni! |  |
| ISO szitakosár: 4 db | Igen, kérjük megadni! |  |
| Mosókarok a szintek között | Igen |  |
| Vezérlés | | |
| Mikroprocesszoros vezérlés | Igen |  |
| Hőmérséklet ellenőrzés érzékelővel dupla vagy több független érzékelő | Igen |  |
| Elektromos fűtésű | Igen |  |
| Szárítófeltéttel rendelkezik F-osztályú előszűrővel. | Igen, kérjük megadni! |  |
| Szárító egység teljesítménye: min. 135 m³/h | Igen, kérjük megadni! |  |
| Nyomás mérés a HEPA (H13) szűrő mindkét oldalán (differenciál mérés), kijelzi ha a szűrő hatékonysága a határérték alá csökken és cserélni kell.  (Előny a megléte!) | Kérjük megadni!  Igen/Nem  Igen=10 pont  Nem=1 pont |  |
| Maximális fertőtlenítési hőmérséklet /thermodezinfekció/ min. 90 °C-on az előre meghatározott ideig vagy Ao3000 értékre szabályozva (EN 15883 szerint) | Igen, kérjük megadni! |  |
| Legalább 2 beépített tartály a vegyszereknek, 2 db vegyszeradagoló pumpa, dinamikus adagolási szabályozással és minimum szint érzékelővel (riasztás üres tartály esetén) | Igen, kérjük megadni! |  |
| Beépített printer a ciklusadatok regisztrálására a készülék tiszta oldalán. | Igen |  |
| Adatgyűjtés USB-re és számítógépre | Igen |  |
| Zajszint: maximum 65dB(A) | Igen, kérjük megadni! |  |
| Tartozék | | |
| 1 db 4 szintes OP kocsi a műszertálcák mosásához 4 db mosókarral | Igen |  |
| OP kocsi szerszám nélkül szétszedhető, módosítható | Kérjük megadni!  Igen/Nem  Igen=10 pont  Nem=1 pont |  |
| 1 db MIS betét (az OP kocsira felszerelhető legyen) | Igen |  |

1. **tétel: Vízlágyító**

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

Hivatalos belföldi szervizpartnere:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minimum műszaki előírás** | **Elvárás** | **Ajánlott paraméter** |
| **Folyamatos üzemű, automata vízlágyító / hidegvízre /** | | |
| Automatikusan működő (elvégzi az összes tisztítási, regenerálási folyamatot, a kezelő személyzet részéről csak időszakos felügyeletet igényel) | Igen |  |
| Teljesítménye: min. 1,0-1,8 m3/h | Igen, kérjük megadni! | |  | | --- | |  | |
| Üzemi nyomás: min. 2.5, max. 6 bar | Igen, kérjük megadni! |  |
| A berendezés felépítése: Tartály , Vezérlőfej, Töltet | Igen |  |
| Regeneráló vegyszer: NaCl, tablettázott | Igen |  |
| Sószükséglet max. 10 kg/regenerálás | Igen, kérjük megadni! |  |
| Visszamosható előszűrő | Igen |  |
| Kompakt szerelvény a vízlágyító berendezés egyszerű bekötéséhez | Igen |  |
| **Ioncserés, kevertágyas sótalanító berendezés** | | |
| Feladata a vízben lévő kationok és anionok eltávolítása | Igen |  |
| Teljesítménye: min. 600 l/h | Igen, kérjük megadni! |  |
| Összkapacitás: min. cc.1,8 m3/regenerálás | Igen, kérjük megadni! |  |
| Üzemi nyomás: min. 2,5 bar, max. 8,5 bar | Igen, kérjük megadni! |  |
| A berendezés főbb részei:  - gyantatároló tartály  - kevertágyas sótalanító gyanta  - csatlakozó adapter  - vezetőképesség mérő műszer | Igen, kérjük megadni! |  |

1. **tétel: Kazettás sterilizáló**

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

Hivatalos belföldi szervizpartnere:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minimum műszaki előírás** | **Elvárás** | **Ajánlott paraméter** |
| Feleljen meg az EN 13060-as Európai Uniós asztali gőzsterilizátorokra megfogalmazott szabványban vagy „S”, vagy „B” típusú sterilizátorokra előírt követelményeknek, saját gőzgenerátorral. | Igen, kérjük megadni! |  |
| Kamra űrtartalma maximum 25 liter | Igen, kérjük megadni! |  |
| **Alkalmas legyen a következő eszközök gyors, kíméletes és megbízható sterilizálására:** | | |
| Hosszú lumennel rendelkező akár 45cm-es, merev endoszkópos eszközök. | Igen |  |
| Merev laparoszkópos optikák | Igen |  |
| Phaco emulzifikációs fej | Igen |  |
| Fogászati, turbinás és fényes kézidarabok. | Igen |  |
| **Programok:** | | |
| Teljesen automatikus ciklusok | Igen |  |
| Rendelkezik olyan programmal, amely esetében a maximális ciklus idő nem haladja meg a 11 percet, szárítás nélkül, csomagolatlan, hosszú lumenes műszer 135 C°, S vagy B típusú ciklus, legalább 3,5 perc sterilizálási idővel (előkészítés, kondicionlálás, sterilizálás, lehűtés.) | Kérjük megadni!  Igen / Nem  Igen=10 pont,  Nem=1 pont |  |
| Rendelkezik olyan programmal, amely esetében a maximális ciklus idő nem haladja meg a 16 percet, szárítás nélkül, csomagolt, üreges műszer 135 C°, S vagy B típusú ciklus, legalább 3,5 perc sterilizálási idővel (előkészítés, kondicionlálás, sterilizálás, lehűtés.) | Kérjük megadni!  Igen / Nem  Igen=10 pont,  Nem=1 pont |  |
| Automatikus szárítás minden program után | Igen |  |
| Egyéb programok: kérjük megadni a cilkusidővel együtt | Kérjük megadni! |  |
| **Kazetta / sterilizáló konténer főbb jellemzői:** | | |
| A kazetta legyen alkalmas a készülékből történő kivétel után a benne lévő eszközök steril kiszolgálására a steril műtői területen (működjön aszepta doboznként) | Igen |  |
| A kazetta legyen alkalmas a készülékből történő kivétel után a benne lévő eszközök sterilitásának megtartására, legalább 10 napig | Igen |  |
| **Vízszükséglet:** | | |
| Víztartály kapacitása minimum 4 liter | Igen, kérjük megadni! |  |
| Egy feltöltéssel biztosítható maximális sterilizálások száma | Kérjük megadni! |  |
| Ne igényeljen vízhálózati bekötést | Igen |  |
| Beépített vízminőség ellenőrzés és letiltás, ha nem megfelelő | Igen |  |
| A hulladékvizet nem cirkuláltatja vissza | Igen |  |
| **Kezelőpanel és kijelző:** | | |
| Adjon folyamatos visszajelzést a ciklus állapotáról | Igen |  |
| Magyar nyelvű | Igen |  |
| Hibaüzenetek megjelenítése a felhasználó számára | Igen |  |
| **Alapárban foglalt tartozékok:** | | |
| Nyomtató vagy USB /CF kártya csatlakozó megléte az alapkészülékben, kimenet, amire a nyomtatási paraméterek kimenthetőek és számítógépen könnyen elmenthetők, kinyomtathatók. | Igen |  |
| Tárolható ciklusok száma a készülék belső memóriájában minimum 40 db | Igen, kérjük megadni! |  |
| Internet, Etherner kapcsolat | Igen |  |
| Távszerviz lehetősége az alapkészülékben | Igen |  |
| 1 standard kazetta / készülékbe helyezhető sterilizáló konténer | Igen |  |
| 2 db kazetta, amely lehetővé teszi legalább a 48cm-t elérő vagy azt meghaladó merev eszközök behelyezését | Igen |  |
| Kazettánként belső rács, gumi bakok merev optikáknak, | Igen |  |
| USB stick | Igen |  |
| Induló készlet | Igen |  |
| **Egyéb adatok** | | |
| A készülék teljesítményfelvétele nem haladja meg az 1,5 kW-ot | Kérjük megadni!  Igen / Nem  Igen=10 pont,  Nem=1 pont |  |

1. **tétel: Ultrahangos tisztító**

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

Hivatalos belföldi szervizpartnere:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minimum műszaki előírás** | **Elvárás** | **Ajánlott paraméter** |
| Ultrahang frekvenciás mosogató | Igen |  |
| A készülék alkalmas üreges eszközök, mikro sebészeti eszközök tisztítására | Igen |  |
| Min. 25 literes tartállyal | Igen, kérjük megadni! |  |
| Tartály mérete tegye lehetővé 2 db DIN 1/1 méretű műszertálca egyidejű behelyezését | Igen |  |
| Műtéti eszközök tisztítására és fertőtlenítésére | Igen | |  | | --- | |  | |
| Burkolatának és tartályának anyaga rozsdamentes acél | Igen |  |
| Felfröccsenő víz ellen védett irányító panel | Igen |  |
| Rozsdamentes acél vagy műanyag fedéllel | Igen |  |
| Rozsdamentes acél kosárral | Igen |  |
| Mikroprocesszor vezérelt előre beállított tisztítási idők és hőmérsékletek | Igen |  |
| LED-es kijelző | Igen |  |
| Üzemi frekvencia: kb.40 kHz | Igen |  |
| Az üzemidő beállításának tartománya min. 1-30 perc | Igen, kérjük megadni! |  |
| Hőmérséklet beállítási tartomány min. 30°C - 80°C között, max. 5°C-os lépésekben | Igen, kérjük megadni! |  |
| Gázmentesítő funkció | Igen |  |
| Túlfűtés elleni védelem | Igen |  |
| Lefolyó csatlakozás | Igen |  |

1. **tétel: Mosó átfúvató pisztoly**

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

Hivatalos belföldi szervizpartnere:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minimum műszaki előírás** | **Elvárás** | **Ajánlott paraméter** |
| Átfúvó mosó pisztoly üreges eszközök belsejének tisztításához | Igen |  |
| Alkalmas sűrített levegővel vagy vízzel való működésre | Igen |  |
| A víz/levegő kiáramlása szabályozható | Igen |  |
| Falra rögzíthető tartalék állvánnyal | Igen |  |
| Tartozék: 8 db standard fúvóka  ½”-os 1,5m-es csővel | Igen |  |

**IV. pÉNZÜGYI AJÁNLAT**

**Pénzügyi ajánlat**

**Sterilizáló berendezések szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére és a kezelő személyzet helyszíni betanítása tárgyban a Lumniczer Sándor Kórház Rendelőintézet részére**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Menny. (Db)** | **Nettó ár (Ft)** | **ÁFA (%)** | **Bruttó ár (Ft)** |
| Plazmasterilizátor | 1 |  |  |  |
| Autokláv | 1 |  |  |  |
| Mosogatógép | 1 |  |  |  |
| Vízlágyító | 1 |  |  |  |
| Kazettás sterilizáló | 1 |  |  |  |
| Ultrahangos tisztító | 1 |  |  |  |
| Mosó átfuvató pisztoly | 1 |  |  |  |
| **Összesen:** |  |  |  |  |

………………….., 2017. …………… hó … nap

………………………………………….

nyilatkozattételre jogosult(ak)

aláírása

**V. Szerződéses feltételek**

**adásvételi szerződés**

amely létrejött egyrészről **Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet**

(9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor utca 10.)

bankszámla száma: 10033001 00324223 00000000

adószáma: 15367307-2-08,

képviseletében eljár ***Dr. Benedek Zoltán*** *főigazgató*,

továbbiakban mint **Vevő,**

másrészről neve:

székhelye:

cégjegyzék száma:

bakszámla száma:

adószáma:

képviseletében eljár

továbbiakban mint **Eladó**

között, alulírott helyen, időben és feltételek szerint.

***Preambulum***

Vevő a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján a nemzeti eljárásrend vonatkozó szabályai szerint bonyolította le a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére „*Sterilizáló berendezések szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére és a kezelőszemélyzet helyszíni betanítása”* tárgyú 117. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást. Eladó ajánlatát a lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Bírálóbizottság felülvizsgálta, a szerződés teljesítésére alkalmasnak, legkedvezőbb ajánlattevőnek minősítette, mely javaslatot a döntéshozó elfogadott, és mint az eljárás nyertesével köti meg a szerződést.

1. ***A szerződés tárgya, mennyisége***

A szerződés tárgya:

* 1. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgyát képező termékek az 1. sz. mellékletben kerültek feltüntetésre, mely melléklet tartalmazza a termékek részletes specifikációját is a benyújtott ajánlat alapján.
  2. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés keretében kizárólag új termék szállítható. Eladó kijelenti, hogy jelen szerződés keretében általa kiszállítandó valamennyi termék megfelel a vonatkozó szabványoknak és a törvényben és a törvényhez kapcsolódó hatályos rendeletekben, valamint az eljárást megindító felhívásban és a dokumentumokban foglaltaknak. Az eladó kifogástalan minőségű termék szállítására köteles. Eladó tudomásul veszi, hogy mindezekért a Ptk.-ban foglalt szabályok szerint szavatossági- és kárfelelősséggel tartozik.
  3. Jelen szerződés aláírásával Vevő megrendeli, az Eladó kötelezettséget vállal az 1. sz. mellékletben részletezett termékek szállítására.

1. ***A szerződés időtartama***
   1. Szerződő felek rögzítik, hogy az 1.1 pontban részletezett termékek leszállításának, telepítésének, üzembe helyezésének és kezelőszemélyzet betanításának határideje 3 hónap, jelen szerződés hatályba lépésétől számítva.
   2. Szerződő felek rögzítik, hogy Vevő az előteljesítéshez hozzájárulását adja. Eladó köteles a Vevőt a teljesítés idejéről 3 munkanappal korábban értesíteni.
2. ***A teljesítés helye***

3.1. Jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott termékeket Eladó az alábbi helyszínre köteles leszállítani:

***9330-Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u. 10.***

1. ***Fizetési feltételek***

4.1.Szerződő felek rögzítik, hogy az Eladó a teljesítés ellenértékeként ……………….. Ft + ………..%ÁFA, azaz ………………………………………. Ft + Általános forgalmi adó számlázására jogosult, amely magában foglalja a termékek jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott helyszínre történő kiszállításának, telepítésének, üzembe helyezésének és kezelőszemélyzet helyszínen történő oktatásának a költségét is. A megjelölt ellenérték felbontását jelen szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.

Az ellenérték semmilyen jogcímen nem módosítható.

4.2. A Szerződés és a kifizetés pénzneme Forint (HUF).

4.3. Vevő előleget nem fizet.

4.4. Vevő a teljesítés ellenértékét utólag, az Eladó – szerződésnek és jogszabályoknak megfelelően kiállított – számlája Vevő általi kézhezvételének napját követően a Kbt. 135. § és a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint banki átutalással egyenlíti ki.

4.5. A kifizetés határideje a szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla Vevő általi kézhezvételétől számított 60 nap a kötelező Egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A §. a. pontjában foglaltak szerint.

4.6.. Az Art 36/A. § rendelkezései irányadóak.

4.7. Eladó a jelen pontban rögzített ellenértéken felül semmilyen jogcímen további ellenértéken nem érvényesíthet, amely a tárgyi szerződés teljesítéséhez kapcsolódik. A benyújtott számla kötelező melléklete a Vevő által kiadott Teljesítés Igazolás.

4.8. Eladót a Vevő késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:186. § (4) bekezdésében rögzített rögzített mértékű késedelmi kamat illeti meg.

1. ***Az Eladó jogai és kötelezettségei***

5.1. Eladó Feladata saját költségére és veszélyére az eszközöknek a teljesítési helyre történő leszállítása és a Vevő birtokába adása.

5.2. Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a tevékenységének eredményességét, vagy a határidőre vagy az előírt minőségben való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja.

5.3. Eladó köteles a szállított eszközökhöz magyar nyelvű használati, kezelési útmutatót csatolni.

5.4. Eladó a leszállított termékek vonatkozásában ……… hónap teljes körű jótállás (helyszíni garancia) nyújtására köteles. Eladó kötelezettsége a helyszíni hibaelhárítás megkezdése szakszerelőkkel garanciális időszakban és a garancián túl is a hibabejelentését követő 48 órán belül. A hibaelhárítás megkezdését követő 8 naptári napon belül a hibát el kell hárítani. Amennyiben a hiba elhárítása ezen határidőn belül nem történik meg, úgy Eladó cserekészüléket köteles biztosítani.

5.5. Eladó köteles az ajánlatában megjelölt alvállalkozók bevonásával teljesíteni.

1. ***Vevő kötelezettsége***

6.1. A vevő kötelezettséget vállal, hogy a kiépített épületgépészeti csatlakozásokat és a rendeltetésszerű üzemeltetéshez szükséges energiát biztosítja. Kötelezettséget vállal továbbá, hogy csatlakozások, a telepítési hely és a falazat kiépítése és energia ellátás a gyári telepítési utasításoknak megfelelnek.

1. ***Szerződésszegés***
   1. Szerződő felek a késedelmes és nem teljesítés esetére kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg.
   2. Eladó kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, ha a neki felróhatóan

* késedelmesen teljesít,
* a teljesítés felróható magatartása miatt meghiúsul.

7.3. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

* Késedelmi kötbér: Ajánlattevő késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett nettó szerződéses ellenérték 0,5%-a/napnak megfelelő, max. 15 nap mértékű kötbér megfizetésére köteles.
* Hibás teljesítési kötbér: Ajánlattevő hibás teljesítése esetén a hibával érintett nettó szerződéses ellenérték 0,5%-a/napnak megfelelő, max 15 nap mértékű kötbér megfizetésére köteles.
* Meghiúsulási kötbér: A szerződés ajánlattevőnek felróható okból történő meghiúsulása esetén a teljes nettó szerződéses érték 20%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.

A kötbér max. értékének elérése esetén a szerződés súlyos szerződésszegés címén felmondásra kerül. Egyes kötbérek tekintetében irányadóak még a Ptk. 6:186. §. (1) bekezdésében írtak is.

7.4. Eladó mentesül a szerződésszegés következménye alól, ha bizonyítja, hogy kötelezettségeit vis major miatt nem tudja teljesíteni. A Vevőt az akadály beálltáról és megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható módon értesíteni kell. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a szerződést megszegő fél kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik.

7.5. Késedelmi kamat: A késedelem időtartamára a Ptk. 6:155. §-a szerint meghatározott mértékű kamat.

1. ***Szerződés hatályba lépése és felmondása***

8.1. Jelen szerződés a szerződő felek általi aláírással lép hatályba. Ezen szerződés a teljesítéssel szűnik meg.

8.2. A szerződés felmondására csak rendkívüli esetben kerülhet sor.

A felmondási idő 15 nap. A felmondást írásban kell a másik félhez eljuttatni.

Azonnali hatályú felmondásnak minősül, ha

- szállító késedelmesen teljesít a 7.3. pontban írtak szerint;

- szállító nem minősül átlátható szervezetnek.

8.3. Eladó kijelenti, hogy a 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Amennyiben a szerződés időtartama alatt eladó elveszíti átláthatóságát, úgy az felmondási oknak minősül.

8.4. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon a Kbt. 143. § (3) bekezdés a) és b) pontjaiban írt esetekben.

1. ***Egyéb feltételek***
   1. Minden, jelen szerződés keretében a felek által küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A felek közti levelezés nyelve: magyar.
   2. A szerződés teljesítésével kapcsolatos dokumentáció a Vevő hozzájárulása nélkül nem adható át harmadik személynek.
   3. Szerződő felek mentesülnek jelen szerződésből fakadó kötelezettségeiknek nem, vagy nem részleges teljesítésével kapcsolatos felelőssége alól, ha a nemteljesítés elháríthatatlan erő következménye. Elháríthatatlan erőn az olyan, az illetékes kereskedelmi kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előre láthatatlan események következtében állnak elő. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, általános sztrájk, robbanás. Az elháríthatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkeztéről, illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.
   4. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 141. §-ában meghatározott esetekben – írásban – kerülhet sor.
   5. A Kbt. 136. § (1) bekezdésében írtakra hivatkozva Eladó kiköti, hogy Vevő

* nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel és amelyek Vevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
* a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti;
* a külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybe vétele nélkül.
  1. Kapcsolattartás

Vevő részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: ………………………………………………………..

Eladó részére kapcsolattartásra kijelölt személy: ………………………………………………………..

* 1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megkötött szerződés nyilvános, abba bárki betekinthet. Vevő a megkötött szerződést honlapján a Kbt. 43. (1) bekezdés d) pontja alapján közzéteszi.
  2. Jelen szerződés 4 példányban, magyar nyelven készült, melyből 2 példány a Eladót, 2 példány a Vevőt illeti.

1. ***Eljáró bíróság, alkalmazott jog***

10.1. A szerződés teljesítéséből eredő bármely esetleges jogvitát a felek megkísérlik békés úton rendezni, a Kbt. 177. §-a szerinti jogvita tekintetében alávetik magukat a Győri Törvényszék, illetve a Soproni Városi Bíróság kizárólagos illetékességének, a pertárgy értékétől függően.

10.2. Az alkalmazott jog a magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és a Közbeszerzési Törvény (2015. évi CXLIII. törvény).

***Felek jelen szerződést átolvasást és egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen jóváhagyólag írják alá.***

Melléklet:

1. sz. melléklet: Specifikáció
2. sz. pénzügyi ajánlat